Procédure FACS Aria

Démarrage :
 

1 Mise sous tension de l’appareil :

1.1 Contrôler le niveau des bidons

1.2 Ouvrir le capot de facade pour neutraliser le laser

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



1.3 Appuyer sur le bouton ON (côté gauche de l’appareil) en ayant pris soin de mettre sur ON les lasers qui vont être utilisés.

[image: image3.jpg]



2 Mise sous tension de l’informatique (le bouton est sur la face avant de l’ordinateur et il n’y a pas de mot de passe).

 

3 Mise en place de la buse de travail (regarder le cahier de manip pour avoir le N° de la buse valide).

3.1 Ouvrir la protection des plaques de déflection en appuyant un peu et en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



3.2 Retirer la buse de ‘stockage’ :

3.2.1 Ouvrir le petit verrou en le tournant 

[image: image6.jpg]



(si on ressent une petite résistance lors de la rotation, il peut y avoir du tampon qui a coulé dans son emplacement, dans ce cas le retirer en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée et le tirer vers l'avant, puis nettoyer son emplacement avec de l'eau distillée, bien sêcher et le remettre en place en effectuant la procédure inverse).

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



3.2.2 Tirer sur la buse avec un mouvement circulaire vers le haut pour abaisser l’avant de la buse et ainsi éviter de laisser le micro joint dans la chambre d’analyse.

[image: image10.jpg]



Si le joint est resté dans la chambre d’analyse, le récupérer au moyen d’un petit cône de pipette.

3.3 Récupérer le joint sur la buse de ‘stockage’ et l’installer sur la buse de travail au moyen d’un petit cône de pipette en l’installant dans la gorge prévue à cette effet sur le côté or de la buse.

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



3.4 Mettre en place la buse avec un mouvement circulaire pour que la buse ait l’avant (côté doré vers l’avant et en haut) plus bas que le côté arrière. Appuyer du haut vers le bas sur la partie qui reste à l’extérieur pour bien plaquer le joint.

[image: image14.jpg]



3.4.1 Vérifier au moyen de la loupe que le joint est bien en place  (le joint doit apparaître distinctement et laisser voir en son centre l’orifice de la chambre d’analyse) sinon retirer la buse et la remettre (revenir au point 3.2).

3.4.2 Verrouiller la buse au moyen du petit verrou en le remettant en position verticale.

[image: image15.jpg]



 

4 Démarrer le logiciel BD FACSDiva en double cliquant sur son icône (FACSDiva software) sur le bureau

[image: image16.jpg]



4.1 A la demande du mot de passe, taper entrée

[image: image17.jpg]710G IN





4.2 Attendre quelques minutes pour que le logiciel se connecte à la machine : en bas de la fenêtre instrument, cela doit être indiqué : ‘Instrument connected’. Si c’est le cas passer en 5



[image: image19.jpg]Instrument Comnected

“Ecquisition Contrals

Storage Gate:






 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Kristof\\Mes%20documents\\Divers\\Site%20Cytomtrie\\Aria\\ProcedureAria.html" \l "5_" 

4.3 Si l’instrument n’est pas connecté, quitter le programme et le relancer (reprendre en 4) si le problème persiste éteindre l’informatique et le FACSAria et tout redémarrer une minute après.

5 Dans le menu ‘Instrument’, sous-menu ‘Cleaning mode’, choisissez ‘Prime after tank refill...’ et sélectionnez tous les fluides afin de purger la fluidique des bulles qui auraient pu y rester

[image: image20.jpg]€ BD FACSDiva Software
Edt

File View Experiment _PopulationsWorlshest | Instrument.

St

Help
Fhids Startup

Flidis Shutdonn _—
Sample Line Backflush,
Clean Flow Cel,

Sheath Pressure,

Sample Agtation
Sample Tempersture

ong Clean.
Prepare for Aseptic 5ot

Instrument Configuration,
Instrument Name.

Instrument Setup

-] Essai
£ Test rticarps Standby
i Validation
B ep ce base W05 11:21:52 A0

Shared View





[image: image21.jpg]Please select the checkhaxes forthe tarks that nee to be primed.

IV Sheatn [ Diwater [ Bleach 7 Bifianct

[EAcquisitio Controls
evtis

oot | s

e | T




[image: image22.jpg]7; Tank Prime Status

@ Tank prine is complete.





6 Purger les filtres en tournant la vis du filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

Astuce : Pour  éviter de faire couler du liquide, vous pouvez utiliser une seringue que vous insérez dans le petit trou du bouchon et que vous faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour purger le filtre. Il suffit d'aspirer avec la seringue et de refermer le filtre en tournant la seringue dans le sens contraire du précédent.
[image: image23.jpg]



7 Lancer un nettoyage fluidique :  aller dans le menu ‘Instrument’, sous-menu ‘Cleaning mode’, choisir ‘Long clean with ethanol’

[image: image24.jpg]Populations Worksheet | Instrument Sort Help

Flidis Startup
Fhidis Shutdown

‘Sample Line Backflush

Sheath Presue, Geanlow ol
Sangle Agtation b prme st Tak el B
sanpl renperarre [
rtrument Confurain.._ Prepare fo Asetc St

Instrument Name.

Instrument Setup »
Standby

3405 11:21:52 nt




[image: image25.jpg]Long Clean
Selct a learing methot
£ Long Clean wih Bleach

r G il el
c Clean Bk ecton Charber

Tewtis 00:00:00

wou | micnie | mrems |

| [ e [ [




[image: image26.jpg]% Long Clean Status

Long cleans cormplets. Before turring on the stream,

run Flicics Startup at least once to emove trace

decortarinar from the sheath path, Refer tothe user's
i for complets nstructons.

i | i | mpcre | mneoon |

| [ e [ [




8 Dans le menu Instrument, cliquer sur « Fluidic Startup » pour lancer le rinçage de la machine (cela prends 4 minutes environ).

 [image: image27.jpg]€ BD FACSDiva Software

File Edt View Experiment Populations Worksheet |Instrument Sort Help

= EFAERS

Fldes Shudown
Clsring Hodes ,

Sheath Pressure,

Sample Agtation »
Sample Temperature
0] Name Instrument Configuration.
Instrument Hame.

-1 Reglage.
i
w1 Trs Instrument Setup »
-] Essal
Test Articorps X,
-1 Validation
&l ExP de base. 3 11:21:52 AW

Shared View





9 Une fenêtre apparaît indiquant « Fluidic startup complete, the system is ready », cliquer sur OK

 

10 Démarrage de la fluidique

Astuce : Pour éviter la présence de bulles lors du démarrage fluidique, mettez un tube d'eau distillée sur le passeur d'échantillon et lancez, dans le menu 'Instrumen', sous-menu 'Cleaning mode', l'option 'Clean Flow Cell' et ensuite suivez la procédure.
10.1 Tout en regardant s’il n’y a pas de fuite au niveau de la chambre d’analyse, cliquer sur ‘Stream’. Au moindre soucis, fuite, jet en biais ou autre, cliquer immédiatement sur ‘Stream’ pour arrêter le jet. Dans ce cas, démonter la buse et refaire l’étape 3 après nettoyage de celle-ci (ultrasons 2 minutes avec contrôle au microscope) puis revenir en 10.

[image: image28.jpg]szemspm I ——





10.2 Vérifier la stabilité du jet plusieurs cas de figure :

10.2.1 En présence d’une bulle même toute petite, arrêter la fluidique en cliquant sur ‘Stream’ et recommencer en 10 sinon passer à l’étape suivante

10.2.2 Si le jet est stable  au niveau de l’écran et que les gouttes se forment régulièrement passer en 10.3



 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Kristof\\Mes%20documents\\Divers\\Site%20Cytomtrie\\Aria\\ProcedureAria.html" \l "7.3_" 



10.2.3 Si le jet est instable ou que les gouttelettes ne se forment pas régulièrement arrêter la fluidique en cliquant sur ‘Stream’ et recommencer en 10, si cette étape a déjà été effectuée passez en 10.2.4



 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Kristof\\Mes%20documents\\Divers\\Site%20Cytomtrie\\Aria\\ProcedureAria.html" \l "7.2.4_" 



10.2.4 Lancer un nettoyage fluidique : coupez le jet en cliquant sur ‘Stream’, puis allez dans le menu ‘Instrument’, sous-menu ‘Cleaning mode’, choisissez ‘Long clean with bleach’ (durée 7 minutes environ). Après cela, retournez en 8. Si cela a déjà été effectué, démontez la buse pour la soniquer et retournez en 3.

[image: image31.jpg]Populations Worksheet | Instrument Sort Help

Flidis Startup
Fhidis Shutdown

‘Sample Line Backflush

Sheath Presue, Geanlow ol
Sangle Agtation b prme st Tak el B
sanpl renperarre [
rtrument Confurain.._ Prepare fo Asetc St

Instrument Name.

Instrument Setup »
Standby

3405 11:21:52 nt




[image: image32.jpg]Select  clearing methact
Lo Ciean wilh Bleach
" Long Clean with Ethanol

 Clean Bukk njsction Charnber





10.3 Choisir la pression de travail dans le menu ‘Sort’, sous-menu ‘Sort setup’. Avec les buses de 70 microns, seules les pressions ‘High’ (70PSI) et ‘Medium’ (35PSI) peuvent être utilisées.

[image: image33.jpg]orkshestInstrument | Sort Help

Hgh
e " rcson

F Low
Custom

ii rome Devee.__ Restore Defauts »

Custom Devices

B AT




10.4 Mise en place du système de tri :

10.4.1 Arrêter la fluidique en cliquant sur ‘Stream’

[image: image34.jpg]



10.4.2 Mettre en place les électrodes, Le côté bombé doit être vers l’extérieur et l’écartement du haut des plaques entre 7 et 10 mm environ.

[image: image35.jpg]



10.4.3 Mettre en place la plaque de charge, le côté proéminent vers le fond

[image: image36.jpg]



10.4.4 Connecter délicatement le fil de charge sur la buse.

[image: image37.jpg]



10.4.5 Redémarrer la fluidique en cliquant sur ‘Stream’

[image: image38.jpg]szemspm I ——





10.4.6 S’il n’y a pas de bulle passer en 10.5
10.4.7 En présence de bulle, arrêter la fluidique en cliquant sur ‘Stream’ puis repasser en 10.4.5.

[image: image39.jpg]



10.5 Activer la stabilisation du point de rupture du jet en cliquant sur ‘Sweet spot’. La valeur du ‘Gap’ doit être autours de 5. Entrer la valeur Drop 1 manuellement si elle est proche de celle qui était inscrite avant (autours de la valeur 200), sinon c’est que la buse n’est pas propre et dans ce cas retourner en 10.2.4.

[image: image40.jpg]



[image: image41.jpg]&
o
L
o

[,

[23 23

H‘

2
El

7




10.6 Si le jet est légèrement décalé par rapport à la poubelle, recentrer le système en utilisant le tournevis et en déserrant les 2 boulons du support. Si cela ne suffit pas c’est que la buse n’est pas propre et dans ce cas retourner en 10.2.4.

10.7 Fermer la protection des plaques de déflection en appuyant un peu la protection et en tournant la vis dans le sens des aiguilles d’une montre.

[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]



10.8 Vérifier la qualité des jets déviés en cliquant sur voltage pour charger les plaques et ensuite sur test pour simuler un tri 4 voies. 

[image: image44.jpg]Electronic Akort Court:

B 1 s Retee s 1

Evelego Record:

Pracessed Everts:

T |

5 f %]
@] votage 4] st st [ o pmer [ seruston | oro oty [s155 2}t

Elapsed Tine:

2 ] ] ——

Voage Certer: - | Plte votage: | 6,000 2]t

O o g s o .




Il doit y avoir spots au niveau de la fenêtre de contrôle : la poubelle au centre et 2 jets latéraux de chaque côté. Le tout ne doit pas se déplacer (ou très peu) lors de la mise sous tension. Si le déplacement est trop grand et ne peut être corrigé au moyen du réglage, repasser en 10.2.4 pour nettoyer la buse.

 


 

11 Réglage du ‘drop-delay’.

11.1 Fermer le capot de facade avant pour ré-activer le laser

[image: image45.jpg]



[image: image46.jpg]



11.2 Ouvrir le dossier Administrator de la fenêtre Browser

11.3 Ouvrir le dossier Réglage

11.4 Double cliquer sur le fichier ‘Drop delay’

[image: image47.jpg]€ BD FACSDiva Software

Fle Edt Vew Experinent Populations Worlshest Instmert Sort help
10
olaE[# v

375 10:1232 A0

-1 Test Anticorps.
E:. Valdation
-l EXP de base. TS 11:21:52 AM

2 Shared View





11.5 Prendre les billes ‘Accudrop’ dans le frigo, les vortexer

11.6 mettre en place le tube de billes sur l’appareil

11.7 Vérifier que le Flow rate soit sur 3.0 (Fenêtre Acquisition control) pour éviter que l’échantillon ne passe trop vite.

[image: image48.jpg]‘ System prime statet

Tuve_001 v
New | i | s || s |
e R D

20000 evt

Everts To Recard:

Flow Rate:





11.8 Lancer le passage des billes en cliquant sur ‘Load’

11.9 Vérifier que dans ‘Acquisition status’ le ‘Threshold rate’ soit compris entre 2 et 3000 par seconde. Pour ajuster à ces valeurs, moduler le ‘Flow rate’.

[image: image49.jpg]Tube_001 2020 etis

vou [ Wowow [l mumon_|

e [aen =lowmies

s Toreeot | oo [ oo

Flow Rate: 20

Tube_001

treshold Rate:
Threshold Court:
Electronic Abort Rate:
Electronic Abort Court:

ot ] est st ] opon e [ atruston | rep ot [ 125 2t

2020 evtis

B evtls
s1evt
28766 evt
00:00:10





11.10 Double cliquer sur ‘Tube_001’ dans le browser et ensuite sur ‘Sort_Layout_001’ pour faire apparaître la fenêtre ‘Sort_Layout’.

[image: image50.jpg]€ BD FACSDiva Software

Fle Edt View Experiment Populations Worksheet Instrument Sort Help

Browser

=S seter
71 Reglage.
5] o cey
15 it Setigs
vw@l Global Worksheets
3% specinen 00t

375 10:1232 A0





[image: image51.jpg]€ BD FACSDiva Software

Fie |Edt View Experiment Populations Workshest Instrument Sort Help

B [0 QO i

o] -] NS

T

- Utisateur

38 o Sotinge
B Gl ortahess
‘ 5B arop ooy

|l anaiysis
5 SortLay

-2 Specinen_001

54 e, 01 T0z0ns 34026

(5l s  pcs rstor sn7is 101252 A
T





[image: image52.jpg]=0
T

NOT(F1)

e L i B v

ez drop delay: Sort Layout_001

Device:

Precision:

Target Everts

Save Conflits:

~ =

Lon T

Rt T
ot 234525 [ |
Sort Rt m i m
i [y [y
Coni ke iy 3
it iy [y
s e | ]





11.11 A ‘precision’, sélectionner ‘Initial’

[image: image53.jpg]WO ARMG: AR

20,000

5 drop delay: Sort Layou
Torget Everts:

=

Rt I

[lvotei): 234525 [ |
SortRete A i A
Confl_Crt: NA | NA
Contl,Rete A [ NA
Efficiency: NA I NA

s | | = vew Counters

9




11.12 Cliquer sur ‘Sort’ pour lancer le tri.

11.13 Cliquer sur ‘Cancel’ pour laisser les billes aller dans la poubelle même si elles sont triées.

[image: image54.jpg]op delay: Sort Layout_001

Device: Precision: Target Everts Save

e =l =l

o T Rt
ey 2 I

o

Rate:| Aspiator chawer Is in WASTE postion and deflection pates.
ere OFF. The drawer must be in SORT postion and pltes
must be furned ON in orcer o sort

Clck 0K to move crawer 1o SORT postion and turm st

Cick Cancel to start ort in current state

Counter

oK Cancel





11.14 Cliquer sur ‘Voltage’ pour charger les plaques. A ce moment, un spot doit apparaître à gauche du spot déjà présent. Ce spot corresponds au jet dévié sur la gauche pour le tri.

[image: image55.jpg]Lo e b -

[Devems ] |secronio Avort et

Storage at: [Taeens =] stporg e |
EntsToRsoont L Pom0en < |Events ToDipiy | zsoanew | [ecton Abort Cort
e T ercessea everts a2
Fow Rt [ 20 24 e e i
=

I
@) vottage 18] Test sont [ opticaiFiter | atteruation | orop Detay: [ 4188 {1

=
=

Plte Votage: [ 6,001

=

=1

Vokage Certer




[image: image56.jpg]



11.15 Pour activer le système de calcul du drop-delay, cliquer sur ‘Optical Filter’. Deux quadrants apparaissent, indiquant le pourcentage de billes dans chacun des jets. Quand le voltage est coupé, le quadrant de droite doit indiquer 100%.

[image: image57.jpg]| odorianianin ki

Flow Rate: [

el B it i Sl |

i

{Processed Events:
h—

Vi
y
B[ vottage 1| Test

Optical Fiter

| atteruation | brop Delay:

e 3]

Volage Certer

e

e votage: |





[image: image58.jpg]EvertsToRecordt | 30000evt Electronic Abort Court:

s To Displey: 20000 vt

{processed Everts:

|rapse Tine:

Fow Rt 27

i
@) Votage | 7estgert | it Fer [ tersion | cropDely: | 4159

L
iy

Plate Voltage:

=

Votage Center:




11.16 Jouer sur la valeur du ‘Drop delay’ pour que le quadrant de gauche soit quasiment à 100 %. Il faut attendre 5 secondes après avoir introduit une nouvelle valeur de drop delay pour que les quadrants soient stabilisés.

[image: image59.jpg]996 - 04





11.17 Quand le quadrant de gauche est a quasiment 100 % passer la précision à ‘Fine tune’ et jouer sur la valeur du ‘Drop delay’ pour avoir une valeur maximum (l’idéal étant d’avoir plus de 95%).

[image: image60.jpg]ez drop delay: Sort Layout_001

vovee s Torgt et
5T I =l _
m
NOT(P1) : 218077Vl
e 2wy,
ot o
Cont 1t
ot e - T3
e e 3
oo e [EEES W





11.18 Quand l’objectif est réalisé, passer le mode précision en 16-16-0. le quadrant de gauche doit être à quasiment 100 %. Le drop delay est réglé.

[image: image61.jpg]z drop delay: Sort Layor” 01

Device: Precision: Targs
e
[Hnoter): 19
Sort Rte:
Contl.Crt: 23emt
Contl. Rate: Dewis
Efficienc, 100%





[image: image62.jpg]100.0 L 00





11.19 Arrêter de passer l’échantillon en cliquant sur ‘Unload’

[image: image63.jpg][ Acquisition Controls

e S

e e T





11.20 Quitter le mode de réglage en allant sélectionner le protocole pour le tri du jour.

Arrêt
1 Rester sur le protocole en cours

2 Faire passer un tube de NaOH pendant 5 minutes avec un ‘Flow rate’ à 11.0 (fenêtre Acquisition control) en mettant le tube sur le support échantillon et en cliquant sur ‘load’

3 Après 5 minutes, cliquer sur ‘Unload’ pour retirer le tube de NaOH

[image: image64.jpg][ Acquisition Controls

e S

e e T





4 Ouvrir le capot de façade avant pour couper le laser

[image: image65.jpg]



5 Cliquer sur ‘Stream’ pour couper le jet

[image: image66.jpg]



6 Mettre en place un tube contenant du Destop dilué au dixième, lancer dans le menu 'Instrument', sous-menu 'Long Clean' l'option 'Clean Flow Cell' 2  fois de suite et attendre 10 minutes

[image: image67.jpg]xperiment. _ Populations Wavksheel Instrument s! Help

Fhidis Startup

i

s (m|B

Sheath Pressure,

Sample Agtation
Sample Tempersture

Nae Instrument Configuration.
Instrument ame.

jage o

; Instrument Setup

t articorps S,
dtion
e base 3405 11:21:52 ant

View

Sample Line Backflush.





7 Cliquer sur 'Stream' pour relancer le jet, attendre 1 minute et cliquer de nouveau sur 'Stream' pour le couper

[image: image68.jpg]szemspm I ——





[image: image69.jpg]



8 Dans le menu ‘Instrument’ cliquer sur ‘Fluidic shutdown’ pour lancer le rincage à l’eau distillée (environ 4 min 30)

[image: image70.jpg]perment _ Popuations wmhe’ Instrumert. slm Help —
a[f5[6° Fhidcs Startup

Cleaning Mades
Sheath Pressure,

Sample Agtation
Sample Temperature

—wee T v Comuaen

r Instrument Neme.

Jage Instrument Status Report

Caiiries Instrument Setup

Plasmocytes CD138-PE Standby

Cytapherese
 Plasmocytes 4 voies





9 A l’apparition d’une fenêtre, cliquer sur ‘Cancel’

[image: image71.jpg]Install fube wih BD FACSRinse solion
onthe loading port, an cick 3





10 Relancer le ‘Fluidic shutdown’

11 De nouveau, à l’apparition d’une fenêtre, cliquer sur ‘Cancel’

12 Ouvrir le compartiment de tri pour retirer les plaques de charge, le fil de charge ainsi que la petite pièce en cuivre sous la buse.

[image: image72.jpg]



[image: image73.jpg]



13 Essuyer la zone de tri

14 Fermer le logiciel ‘FACS Diva software’ en allant dans le menu ‘File’ et en cliquant sur ‘Quit’

[image: image74.jpg]" FACSDiva Software

View  Experiment

Populations Worksheet _ Instrument

s
e e
ok prvin
ok ane Bl
Rdnittion
npor ,
e

Plsmocytes CD138.PE
i gl e




15 Aller dans le menu ‘Start’ du bureau de l’ordinateur, cliquer sur ‘shutdown’ et ensuite ‘OK’

16 Eteindre la partie analytique en appuyant sur le bouton ‘Main power’ situé sur le côté gauche de l’appareil

[image: image75.jpg]



17 Retirer la buse en récupérant le joint pour le mettre sur la buse de stockage.

[image: image76.jpg]



[image: image77.jpg]



18 Mettre la buse de stockage à la place de la buse de travail afin d’éviter un assèchement de la zone d’analyse

[image: image78.jpg]



19 Refermer la zone de tri en appuyant sur le petit capot et en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Fermer le capot avant de l’appareil.

[image: image79.jpg]



[image: image80.jpg]



20 Soniquer 2 minutes la buse de travail dans le bain-marie prévu à cet effet et ensuite la sécher.

21 Essuyer le liquide rejeté sous le bloc fluidique lors de la décompression de celui-ci.

